BAG – Health Care GmbH

NÁVOD K  POUŽITÍ

Anti-M monoclonal (IgG)

# Klon: M-11H2

## Pouze pro in vitro diagnostiku

1. Popis produktu

Anti-M (klon M-11H2) se připravuje z monoklonálních myších IgG protilátek.

Anti-M monoklonální (IgG) slouží k průkazu korespondujících antigenů na erytrocytech aglutinačním testem ve zkumavkách. Jako konzervační činidlo je použit azid sodný NaN3         (< 0,1%).

2. Princip testu

Uvedená testovací metoda je založena na principu hemaglutinace. Po přidání erytrocytů k monoklonálním testovacím reagenciím  proběhne specifická reakce antigen-protilátka, pokud se korespondující antigen na erytrocytech vyskytuje.  Tato reakce je dobře viditelná aglutinací erytrocytů. Pokud nedojde k aglutinaci nasvědčuje to negativnímu výsledku a prokazuje s ohledem na vymezení testovací metody nepřítomnost korespondujících antigenů.

3. Skladování a stabilita

Testovací reagencie je třeba uchovávat při 2…8 °C. Nezmrazujte! Reagencie se před použitím vytemperují na pokojovou teplotu a bezprostředně po použití opět uchovávají při teplotě  2…8 °C. Testovací reagencie jsou při dodržení těchto skladovacích podmínek použitelné po prvním otevření až do data uvedeného na etiketě. Po tomto datu je nelze používat.

4. Příprava vzorků

Vzorky krve se shromažďují podle obvyklých laboratorních postupů. Pro testování vyhovují vzorky krve s  i bez antikoagulancií (EDTA, citrát). Nepoužívat hemolytické vzorky! Test by měl být proveden  pokud možno  bez časového prodlení.

Při dlouhodobém skladování erytrocytů před testováním se mohou antigeny změnit, což může vést k zeslabení reakce (viz bod 9. Důležité odkazy/hranice metody).

5. Dodatečné potřebné materiály

0,9% izotonický roztok NaCl

Reagenční zkumavky (75x12mm)

Jednocestné pasteurovy pipety

Centrifuga

6. Provedení testu(zkumavkový)

1. Vyšetřované erytrocyty minimálně jednou properte a připravte cca 2-3% suspenzi        v isotonickém roztoku NaCl.

2. V předem označené zkumavce  promíchejte 1 kapku monoklonální testovací reagencie a      2 kapky suspenze erytrocytů a inkubujte 5 minut při pokojové teplotě.

3. Centrifugujte 1 minutu při 180 - 270 x g (1000 ot./min) nebo při alternativním počtu otáček       odpovídající čas.

4. Při opatrném třepání zkumavkou makroskopicky odečtěte aglutinaci.

Poznámky: Test nehodnoťte mikroskopicky.

Je nezbytné provádět denní kontrolu účinnosti reagencií použitím známých                   pozitivních (především heterozygotních buněk) a negativních erytrocytů, stejně                   jako kontrolu autoaglutinace a také negativní kontrolu monoklonálních testovacích                   diagnostik..

Vyšetření antigenů se má provést nejméně dvěma různými testovacími                   reagenciemi. Při použití dvou monoklonálních testovacích reagencií se mají – je-li                   to možné – zvolit dva rozličné klony.

7. Interpretace výsledků

Aglutinace erytrocytů s testovacím činidlem dokazuje přítomnost  korespondujícího M antigenu.

Nedojde-li k aglutinaci, je to důkazem nepřítomnosti korespondujícího M antigenu.

Nenastane-li aglutinace známé pozitivní  suspenze erytrocytů nebo dojde-li k aglutinaci známé negativní suspenze erytrocytů nebo negativní kontroly monoklonálních testovacích reagencií nebo vlastní kontroly, nemůže být výsledek testu hodnocen.

Nastanou-li při detekci antigenu dvěma rozličnými testovacími látkami opačné výsledky, musí se stanovení opakovat s použitím jiné testovací metody a/nebo další testovací reagencie.

Při interpretaci výsledků musí být brány v úvahu hranice metody (viz bod 9. Důležité odkazy/hranice metody).

8. Stabilita reakcí

Všechny výsledky testování se musí vyhodnotit bezprostředně po skončení testu.

9. Důležité odkazy/hranice metody

- Testovací reagencie jsou určeny pouze k použití in vitro a smí je používat pouze vyškolený      odborný personál.

- Vlivem enzymů může být M antigen zničen. Proto nelze použít tyto testovací reagencie  k testování erytrocytů ošetřených enzymy.

- Hemolytické vzorky se nesmějí použít.

- Síla pozitivní reakce závisí na stáří použitých vzorků krve.

- Slabý zákal nemá vliv na reaktivitu produktu.

- Zřídka může dojít in vivo k spontánním a nespecifickým aglutinacím erytrocytů                 s imunoglobuliny. Ke stejnému fenoménu může často docházet také při určování antigenů jiných systémů krevních skupin. Jako kontrola se proto má vždy provést negativní kontrola       monoklonálních testovacích reagencií a kontrola autologního séra pacienta. Pokud jsou      kontrolní testy     také pozitivní, nemůže být výsledek určení krevních      skupin      interpretován.

- Suspenze nepropraných erytrocytů v plasmě nebo séru způsobují falešně pozitivní reakce. Používejte dobře proprané erytrocyty, abyste snížili riziko výskytu falešně pozitivních reakcí.

- Pozdní odečtení výsledků testu, silné třepání sedimentem erytrocytů a nedodržení zadaného pracovního postupu při provedení testu může vést k slabším nebo falešně negativním výsledkům.

- Falešně negativní nebo neočekávaně slabé reakce mohou být také způsobeny dlouhým skladováním a/nebo nevhodnými skladovacími podmínkami erytrocytů a/nebo nedostatečnou     koncentrací buněk.

- Nevhodné techniky, nesprávná centrifugace nebo inkubace, nečisté zkumavky, nesprávná hodnota pH izotonického roztoku NaCl a/nebo kontaminované materiály     a vzorky mohou vést k falešně negativním nebo falešně pozitivním výsledkům.

- Bezpodmínečně nutné je zabránit mikrobiální kontaminaci testovacích reagencií, která   může zkrátit použitelnost produktů a vést k falešným výsledkům.

- Centrifugy by měly být kalibrovány individuálně a následně by pak měl být nastaven optimální čas a rychlost k získání dobře odečitatelných výsledků testů po stočení.

- Odchylky od Návodu k použití mohou vést k nesprávným výsledkům testů. Změny postupu provedené uživatelem jím musí být i validovány.

- Při interpretaci výsledků se má vždy zohlednit provedení transfuze nebo transplantace, rovněž se má vzít v úvahu léková anamnéza.

10. Varování upozornění a likvidace odpadu

Výchozí lidský materiál pro výrobu testovacích reagencií je testován na HBsAg a protilátku proti HIV a HCV. Používá se pouze negativní materiál. Všechny pro test použité materiály mají ale biologický původ, zejména k testování určené erytrocyty se mají považovat za potencionálně infekční,  neboť žádná testovací metoda nemůže prokázat všechny infekční původce nemocí. Proto se při práci s biologickým materiálem doporučuje dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření. (nepipetovat ústy, nosit ochranné rukavice při provádění testu; dezinfekce rukou po provedení testu).

Biologické materiály se musí před odstraněním inaktivovat (např. autoklávováním), pomůcky k jednomu užití se po upotřebení autoklávují nebo spalují.

Rozlitý potencionálně infekční materiál se má  neprodleně odstranit nasákavou papírovou rouškou a kontaminovaná plocha se dezinfikuje stanoveným dezinfekčním prostředkem nebo 70% etanolem. Použitá papírová rouška se musí před likvidací inaktivovat (např. autoklávováním).

Testovací reagencie obsahují jako konzervační prostředek NaN3, což je látka ohrožující zdraví  je-li inhalována nebo polknuta nebo v kontaktu s kůží a sliznicí. Koncentrace obsažená v testovacích reagenciích od < 0,1% není zdraví nebezpečná. Měď a olovo, které jsou v některých potrubích použity, mohou s azidem tvořit explozivní sole. Množství azidu v reagenciích jsou malá, přesto se má materiál, který přišel do styku  s azidem bohatě opláchnout vodou.

Odstranění  všech vzorků a testovacích materiálů se má provést podle předepsaných směrnic.

11. Velikosti balení     viz ceník.

12. Literatura

Applied Blood Group Serology, PD Issitt and DJ Ansetee

4th Edition, Montgomery Scientific, Durham SC, 1998

Technical Manual of the American Association of Blood Banks, 15th ed., 2005

| Vysvětlení symbolů na etiketách/Explanation of symbols used on Labelling |  |
| --- | --- |
| IVD | Diagnostikum in vitro / For in vitro diagnostic use |
|  | Skladovat při teplotě / Storage temperature |
| LOT | Šarže číslo / Batch code |
|  | Použitelné do / Use by |
| REF | Katalogové číslo / Catalogue number |
|  | Nahlédněte do návodu k použití / Consult instructions for use |
| MONOCLIGG | Monoklonální IgM / Monoclonal IgM |
| CLONE | Klon / Clone |
| ORIGMURIN | Původ : myší / Origin: murine |
| CONTNaN3 | Obsah azidu sodného / Contains Natriumazide |
| TIT | Titr / Titer / Titer |

| Návod k použití | Verze: únor 2008 |
| --- | --- |

BAG Health Care GmbH,

Na Hlínách 17, 182 00  Praha 8,

tel.: 286 840 508,  fax: 286 840 510

E-mail : info@bag-healthcare.cz

www.bag-healthcare.cz